小动物磁粒子成像系统技术参数

小动物磁性粒子成像系统 MPI是最新一代的动物活体分子成像技术，通过特别设计的复合磁场，在磁场中心形成一个无磁场区域，氧化铁/SPIO(超顺磁氧化铁)在此区域会产生特定的磁粒子成像信号。从而对其标记的细胞，蛋白，抗体等进行精确的活体3D定位定量。MPI还可以以毫秒级的时间间隔采集三维图像，实现实时的体内三维成像，显示血液的容量变化，进行脑血管灌注和血管形态成像。MPI应用广泛，主要可应用在干细胞，免疫细胞示踪，肿瘤，脑血管成像，血管灌注研究等各方面。MPI弥补了PET,  光学活体成像和 MRI 的不足，为动物成像提供了一种新的示踪成像手段。目前还没有其他技术可以像MPI一样在人体内超长时间范围内跟踪少量细胞群（100个细胞），既可提供静态分布信息也可提供动态示踪信息，从而为纳米探针、干细胞与生殖和干细胞再生向医疗转化领域的示踪技术提供最前沿的平台技术。

1、技术指标参数:

- 工作条件：

1.1环境温度 20～40℃

1.2相对湿度 30～80%

1.3工作电压 交流电 380V±10%

1.4磁场旋转方式：机械式旋转

1.5磁场强度：0…1.25 或0-5.7 T/m 可变

1.6场型：FFL或FFP

1.7磁体类型：水冷铁芯电磁体

1.8磁体配置：X梯度线圈组,两个独立的主线圈

1.9磁体孔径: ≥127mm

1.10.成像孔径: ≥60 mm

1.11.成像视野：≥5x5x10cm

1.12.均匀性：在FFL方向峰值最大偏差≤10mT

1.13.灵敏度:≤10 ng铁(<5分钟内)

1.14.空间分辨率:≤2 mm (5 T/m)

1.15.成像序列：投影2D 扫描成像和断层3D扫描成像

1.16.扫描时间：平面扫描模式：≤ 10 秒/图。断层扫描模式：10-25分钟/图

1.17.重建时间≤5 分钟

1.18.RF发射强度：X,Z轴方向峰值≥15 mT

1.19.发射通道：≥2 (X,Z)

1.20.接收通道：≥2 (X,Z)

1.21.配准方式：集成数码相机

1.22.重建方式：System Matrix 或X-space重建算法

1.23.一体化整体系统，无分拆配置。

2 其他技术服务

2.1 安装、调试及培训

2.1.1 在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用。

2.1.2 卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。

2.2 验收及验收标准

2.2.1 设备安装后，设备所有配置经检验应符合生产厂家的产品说明书及技术资料等；招标文件的约定，满足所有购置的清单要求。

2.2.2 设备验收合格后，出具验收报告，买卖双方在验收文件上签字生效。

2.3 维修及技术服务

2.3.1 自设备验收合格之日起，卖方向买方提供三年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。

2.3.2 卖方应提供技术支持，定期维护、终身维修，在接到买方设备报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证设备的正常工作。

2.3.3 卖方在国内有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务。