近红外二区荧光活体成像系统

技术参数

一、探测器：

1. 波长范围：900~1700nm；

2. 量子效率：均值大于70%；

3. 曝光时间：可调范围1ms ~ 1s；

4. 可进行连续观察拍摄，时间分辨率：50ms；

二、光学部件：

1. 镜头要求：支持近红外镜头，工作波长范围900~1700nm；

2. 激光器基本配置：808nm光纤耦合激光器，输出功率0~15W连续可调；

3. 发射滤光片基本配置：880nm长通滤光片，1250nm长通滤光片；

4. 白光光源：卤素灯或其他；

三、图像采集系统：

1. 图像位深：≥14 bits；

2. 数据储存：可以实时观察及视频录制；

3. 图像存储格式：tiff，jpg等；

四、控制系统：

1. 恒温载物台：维持小动物体温，温控设定范围：25~40℃；

2. 视野范围：≥10×10cm，可以通过调整样品台调整视野范围；

3. 对焦方式：电动对焦；

4. 样品台控制系统：自动升降台，可以调整样品台高度；

5. 自动滤光片切换系统；

6. 硬件控制模块高度集成一体化控制；

五、图像输出与麻醉系统：

1. 图像采集工作站；

2. 小动物气体麻醉系统；

六、其他技术服务

1 安装、调试及培训

1.1 在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用。

1.2 卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。

2.验收及验收标准

2.1 设备安装后，设备所有配置经检验应符合生产厂家的产品说明书及技术资料等；招标文件的约定，满足所有购置的清单要求。

2.2 设备验收合格后，出具验收报告，买卖双方在验收文件上签字生效。

3. 维修及技术服务

3.1 自设备验收合格之日起，卖方向买方提供三年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。

3.2 卖方应提供技术支持，定期维护、终身维修，在接到买方设备报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证设备的正常工作。

3.3 卖方在国内有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务。