基质辅助激光解吸附电离飞行质谱仪参数

1．技术参数

1.1样品处理

1.1.1   加载锁定系统，用于快速采样

1.1.2   真空XY坐标样品台(10微米重现性)

1.1.3   显微镜格式样品靶板， FlexiMass™-DS 一次性靶板 (48 孔)，FlexiMass™-SR48 可重复性靶板(48 孔)

1.1.4   光栅软件用于使用圆形，方形或矩形光栅扫描样品“甜点”，或抖动（随机运动）

1.1.5   条码阅读器自动扫描样品靶板上的条形码

1.2样品监视图像系统

1.2.1   彩色CCD相机（10μm分辨率）由嵌入在MALDI Solutions™中的软件控制

1.2.2   长寿命LED照明

1.3离子源

1.3.1   基质辅助激光解吸附电离

1.3.2   软件控制下的脉冲提取(用于质量偏差校准)

1.3.3   正离子操作

1.3.4   TrueClean™ - 软件驱动的基于UV激光的源清洗，以减少维护的需要

1.4激光器

1.4.1   固态激光器，355 nm ，固定聚焦，最大脉冲速率 - 200 Hz (每秒200个激光束)

    - 1.5 nS 脉冲宽度

    - 激光束能量 - 每激光束80 µJ 能量

    - 近垂直激光束入射角度轰击样品

1.4.4   激光能量和激光轰击目标可软件控制

  - 质量分析器

    - 静音（<55 dB），无油真空系统由一个不含油的背泵的涡轮分子泵维持

1.5.2   光束消隐以偏转不需要的高强度信号，例如 基质离子

1.6检测器

    - 电子倍增器（多倍增极）

    - 1.6 GHz，11位瞬时记录器，16位加速器

1.7控制和数据系统

    - 带24寸显示器的工作站PC

    - Microsoft®Windows®10操作系统（持续改进）

1.8软件

    - MALDI Solutions™ - 在64位Microsoft®Windows®10下运行

    - 用于识别“甜点”的扫描软件

    - 样品点编辑器软件

    - 数据输出到行业标准（mzML，ASCII）

    - 具有可配置安全性的多用户环境

1.8.5.1 用于数据存储的集中安全数据库

      - 完整的审计跟踪，允许21 CFR第11部分合规

2．仪器运行参数

2.1 质量范围：1到500 KDa

2.2 质量分辨率： >5000FWHM -ACTH18-39 ((M+H)+, 2465 Da)

  - 质量准确度：内标法：质量准确度< 20 ppm

外标法：质量准确度<150 ppm

  - 灵敏度：线性模式的灵敏度：250 fmol（BSA,牛血清白蛋白）(上样量)

amol - Glu-1-Fibronectin B (上样量)

3 其他技术服务

3.1 安装、调试及培训

3.1.1 在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用。

3.1.2 卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。

3.2 验收及验收标准

3.2.1 设备安装后，设备所有配置经检验应符合生产厂家的产品说明书及技术资料等；招标文件的约定，满足所有购置的清单要求。

3.2.2 设备验收合格后，出具验收报告，买卖双方在验收文件上签字生效。

3.3 维修及技术服务

3.3.1 自设备验收合格之日起，卖方向买方提供三年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。

3.3.2 卖方应提供技术支持，定期维护、终身维修，在接到买方设备报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证设备的正常工作。

3.3.3 卖方在国内有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务。