多肽合成仪参数

1、技术指标：

1.1  全自动化多肽合成，集成全部氨基酸的合成方法，可按照需求编写所需的肽序列

1.2 合成规模：0.01-5mmol（25毫克到15克树脂）支持FMOC或者BOC化学方式

1.3 需要具备至少双全密闭无泄漏防爆玻璃反应器

1.4 反应器应该具备2毫升，10毫升，25毫升，50毫升，100毫升，200毫升，300

毫升和500毫升规格，用户可以根据需要自行选择使用

1.5具备高效率缓慢梯度升温功能，并可以提供核心加热夹套反应器，不会干烤树脂，

并配备冷却功能

1.6不低于16个氨基酸瓶，且每个氨基酸瓶大小不低于90毫升，并可提供250毫升

氨基酸瓶备选

1.7 需要具备氨基酸预活化功能

1.8  外部试剂瓶：至少5个试剂瓶以上，规格从250毫升到5升可选

1.9 样品搅拌：需要具备至少三种混合方式（涡旋震荡，氮气鼓泡以及双重驱动模式）

1.10合成轨迹可记录追踪在一个文件中，任何操作步骤都可查询进展与问题

1.11废液排放：配备18升以上容量废液桶

1.12全系统液体输送中监控，当溶剂等缺少时会自动报警并暂停运行

1.13流体精确测量：必须具备测量瓶，规格在5毫升，20毫升，50毫升，90毫升供

用户选择

1.14精细过滤：所有玻璃瓶内吸液部分均需要配置单独德国制造过滤器

1.15液体传输：全封闭惰性气压加压驱动

1.16 GMP要求：仪器须符合GMP标准，所有数据可追溯

1.17具备最先进的showerhead喷淋头清洗技术快速高效清洗整个反应器和树脂

1.18  设备人工干扰控制：设备需要可以在任何时间暂停，并且可以在暂停点恢复运行                                 1.19  合成经验丰富的使用者可以自行创建合成方案，包括偶联次数、反应时间、温度

变化、清洗次数、序列中每个氨基酸所使用不同的化学品和界面极其友好的手动

操作模式；

1.20  仪器合成中任何典型多肽循环的偶联时间不低于15分钟

2 其他技术服务

2.1 安装、调试及培训

2.1.1 在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用。

2.1.2 卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。

2.2 验收及验收标准

2.2.1 设备安装后，设备所有配置经检验应符合生产厂家的产品说明书及技术资料等；招标文件的约定，满足所有购置的清单要求。

2.2.2 设备验收合格后，出具验收报告，买卖双方在验收文件上签字生效。

2.3 维修及技术服务

2.3.1 自设备验收合格之日起，卖方向买方提供三年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。

2.3.2 卖方应提供技术支持，定期维护、终身维修，在接到买方设备报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证设备的正常工作。

2.3.3 卖方在国内有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务。