圆二色光谱仪招标参数

1、技术参数

1.1光源:150W氙灯（空冷），450W氙灯水冷和20W卤素灯可选。

1.2标配汞灯校正光源：用于检证仪器的波长正确性和波长重复准确性，确保得到高准确度的圆二色光谱

1.3分光系统:双偏振棱镜分光系统，样品室的光束形状为平行光束，采用高性能PEM晶体（需提供PEM实物图片）

1.4波长范围:163~950nm

1.5光谱带宽:0.01~16 nm不分档，全波长自动调节

1.6扫描方式:自动响应扫描，连续扫描，步进扫描、时间扫描（快速反应动力学，慢）、温度扫描

1.7CD分辨率：0.00001 m°

1.8杂散光:小于0.0003%(200 nm)

1.9噪音：0.004 mdeg (185nm, 150W)；0.003 mdeg (185nm, 450W)；0.007 mdeg (200, 500 nm)，测试条件：光谱带宽1nm，数据积分时间8秒，收集噪音信号，积分时间越长越好

1.10氮气吹扫用量：不大于3升/分钟

1.11标配线性二色LD测量配件:量程±1△OD,分辨率0.000001△OD，仪器主机可同时在线检测线二色和圆二色信号

1.12帕尔贴电子控温（含循环浴自动搅拌）：温控范围：-30-130℃

1.13CD比色皿：1.0mm、10mm各两个

1.14蛋白质二级结构分析软件，蛋白质二级结构多变量定量分析

1.15电脑：品牌商务工作站 CPU i5 内存8G 固态硬盘500G 正版Windous系统

2、配置清单：

2.1圆二色光谱仪主机 1台

2.2帕尔贴温控装置 1 套

2.3循环水浴装置 1套

2.4蛋白质二级结构软件 1套

2.5CD比色皿1.0mm、10mm各两个

2.6电脑：品牌商务工作站 CPU i5 内存8G 固态硬盘500G 正版Windous系统

3 其他技术服务

3.1 安装、调试及培训

3.1.1 在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用。

3.1.2 卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。

3.2 验收及验收标准

3.2.1 设备安装后，设备所有配置经检验应符合生产厂家的产品说明书及技术资料等；招标文件的约定，满足所有购置的清单要求。

3.2.2 设备验收合格后，出具验收报告，买卖双方在验收文件上签字生效。

3.3 维修及技术服务

3.3.1 自设备验收合格之日起，卖方向买方提供三年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。

3.3.2 卖方应提供技术支持，定期维护、终身维修，在接到买方设备报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证设备的正常工作。

3.3.3 卖方在国内有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务。