小动物辐照仪功能要求

一、主机要求参数：

1.X射线球管最大电压：225 kV。

2.为保证仪器的质量和使用寿命，要求配备COMET的X射线球管，且必须具备自动预热功能。

3.可调整照射距离(SSD)：15cm-90cm，连续可调或不小于10个照射面。

4.辐照室规格（宽×深×高，cm）不小于60×60×100，为方便消毒、清洁和防止交叉感染，辐照室内壁要求必须为不锈钢材质。

5.剂量输出要求：（225 kV，13.3 mA，30 cm SSD时）。

6.无过滤时，剂量率不小于12 Gy/min。有过滤时，剂量率不小于6.4 Gy/min。

7.设定精确度：＜ 1%。

8.辐照时间：1-9999 秒。

9.配备不小于15英寸的操控触屏。

10.控制系统基于微软Windows，具有帐户管理功能。可设置一个超级用户和不少于1000个独立的普通帐户，每个普通帐户都可设定不小于1000个的辐照程序。

11.同时具备两种控制模式：A.剂量自动控制模式；B.手动时间控制模式。

12.为方便数据的管理，要求所有的数据均可通过操控面板上的USB接口导出，并可以用微软office办公软件对数据进行编辑。

13.要求必须配置三相安全关联门锁，具备多重安全及故障报警装置，操控面板配置有非触摸式的紧急锁止，可随时停止辐照进程。

14.标配高通量分隔式全身辐照鼠笼，可同时对至少12只小鼠进行全身照射。

15.选配三种以上对小鼠身体的局部范围作定点照射的配件。

16.限束器照射面积固定，开口为正圆形或矩形或可用于脊柱照射的狭缝型；需配备5种不同规格。

17.小动物局部照射仓：包括铅屏蔽盒和固定夹具，可方便的用于小动物后肢的照射。

二、软件及其功能：

1.基于Windows，具有帐户管理功能。按用户要求设置用户账户。

2.剂量自动控制模式：直接输入需要照射的总剂量，达到设定的照射剂量后仪器自动停止辐照；

3.手动时间控制模式：通过照射的总剂量和剂量率计算出需要照射的总时间，设定后当时间倒计时为零时仪器停止辐照。

4.支持office对数据进行重新编辑。

三、整机原厂家免费保修：3年