## 试剂耗材
生殖医学中心耗材一批明细清单
序号 | 项目名称 | 配置/功能需求
1 | 石蜡培养油 | 1、具有有效的医疗器械注册证； 2、用于辅助生殖技术中用于体外授精和显微操作过程中覆盖培养液； 3、无胚胎毒性，不含抗生素，成分为无菌的轻质石蜡油，通过培养油人精子存活试验，细胞内毒素（LAL检测）＜0.25EU/mL； 4、1-细胞鼠胚试验，96小时内囊胚扩张率≥80%； 5、1-细胞微滴鼠胚试验，通过96小时内囊胚扩张率。
2 | 体外辅助生殖用器皿冲洗液 | 1、具有有效的医疗器械注册证； 2、用于辅助生殖中器皿的冲洗，不用于培养； 3、含有抗菌剂庆大霉素的碳酸氢盐缓冲液； 4、细胞内毒素（LAL检测）＜0.25EU/mL； 5、1-细胞鼠胚试验，96小时囊胚形成率≥80%。
3 | 胚胎移植液 | 1、具有有效的医疗器械注册证； 2、用于辅助生殖技术中胚胎的移植； 3、含有重组白蛋白、透明质酸、抗菌剂庆大霉素的碳酸氢盐缓冲的培养液； 4、细胞内毒素（LAL检测）＜0.25EU/mL； 5、1-细胞鼠胚试验，96小时内囊胚扩张率≥80%。
4 | 精子梯度分离液 | 1、具有有效的医疗器械注册证； 2、用于精子梯度分离； 3、需含有硅烷包被的硅胶颗粒的碳酸氢盐和HEPES（羟乙基哌嗪乙磺酸）缓冲的溶液； 4、细胞内毒素（LAL检测）＜0.25EU/mL； 5、1-细胞鼠胚试验，96小时内囊胚扩张率≥80%。
5 | 精子显微操作液 | 1、具有有效的医疗器械注册证； 2、用于在精子显微注射时用来减缓精子活动力； 3、含有聚乙烯吡咯烷酮（PVP）和重组人白蛋白，不含抗生素； 4、细胞内毒素（LAL检测）＜0.25EU/mL； 5、人精子活动性恢复率检测≥初始活动性的40%。
6 | 卵裂胚培养液 | 1、具有有效的医疗器械注册证； 2、用于从原核阶段至第2-3天卵裂胚的培养； 3、含有人血清白蛋白、透明质酸和抗菌剂庆大霉素的碳酸氢盐缓冲的培养液； 4、细胞内毒素（LAL检测）＜0.25EU/mL； 5、1-细胞鼠胚试验，96小时内囊胚扩张率≥80%。
7 | 取卵液 | 1、具有有效的医疗器械注册证； 2、用于辅助生殖技术中在大气环境下的取卵操作； 3、含有抗菌剂庆大霉素的mops缓冲液，不含有蛋白成分； 4、细胞内毒素（LAL检测）＜0.25EU/mL； 5、1-细胞鼠胚试验，96小时囊胚形成率≥80%。
8 | 卵母细胞及胚胎处理液 | 1、具有有效的医疗器械注册证； 2、用于辅助生殖技术中在大气环境下对卵母细胞和胚胎的处理，但不用于胚胎移植； 3、含有人血清白蛋白并含有抗菌剂庆大霉素的MOPS缓冲的培养液； 4、细胞内毒素（LAL检测）＜0.25EU/mL； 5、1-细胞鼠胚试验，96小时囊胚形成率≥80%。
9 | 囊胚培养液 | 1、具有有效的医疗器械注册证； 2、用于从第3天卵裂胚至第5-6天囊胚的培养； 3、含有透明质酸、人血清白蛋白和抗菌剂庆大霉素的碳酸氢盐缓冲的培养液； 4、细胞内毒素（LAL检测）＜0.25EU/mL； 5、1-细胞鼠胚试验，96小时内囊胚扩张率≥80%。
10 | 玻璃化冷冻液 | 1、具有有效的医疗器械注册证； 2、用于卵母细胞、原核期胚胎、卵裂期胚胎和囊胚的玻璃化冷冻； 3、含有人血清白蛋白和抗菌剂庆大霉素的MOPS缓冲液、冷冻保护剂为乙二醇、丙二醇和蔗糖； 4、细胞内毒素（LAL检测）＜0.5EU/mL、经pH和渗透压测试； 5、1-细胞鼠胚试验，96小时内囊胚扩张率≥80%。
11 | 玻璃化解冻液 | 1、具有有效的医疗器械注册证； 2、用于卵母细胞、原核期胚胎、卵裂期胚胎和囊胚的玻璃化冷冻后的复苏； 3、含有人血清白蛋白和抗菌剂庆大霉素的MOPS缓冲液，含有蔗糖； 4、细胞内毒素（LAL检测）＜0.5EU/mL、经pH和渗透压测试； 5、1-细胞鼠胚试验，96小时内囊胚扩张率≥80%。
12 | 颗粒细胞去除液 | 1、具有有效的医疗器械注册证； 2、用于卵母细胞周边的颗粒细胞去除； 3、含有透明质酸酶、人血清白蛋白、硫酸庆大霉素的HEPES缓冲的液体； 4、透明质酸酶浓度：80IU/mL； 5、细胞内毒素（LAL检测）＜0.5EU/mL。
13 | 精子活性氧染色液试剂盒 | 1、具有有效的医疗器械注册证； 2、用于检测精子活性氧含量 3、细胞流式法
14 | 胚胎冻存管 | 1、具有有效的医疗器械注册证； 2、用于卵母细胞及胚胎的冷冻保存； 3、由管体、载杆、管帽、标识键和配重块组成； 4、采用医用聚丙烯材料制造，经辐照灭菌，无环氧乙烷残留，一次性使用； 5、无菌、细胞内毒素含量＜0.5EU/件。
15 | 辅助生殖显微操作管 | 1、具有有效的医疗器械注册证； 2、用于辅助生殖精子显微操作中精子制动及将单个精子注入卵母细胞； 3、由毛细针组成，使用硼硅酸盐玻璃制造，经辐照灭菌，无环氧乙烷残留； 4、针尖内径：5-7um，角度30-35°； 5、无菌、细胞内毒素含量＜0.5EU/件； 6、单支无菌独立包装，供一次性使用。
16 | 辅助生殖显微操作管 | 1、具有有效的医疗器械注册证； 2、用于辅助生殖精子显微操作中卵母细胞或者胚胎的固定； 3、由毛细针组成，使用硼硅酸盐玻璃制造，经辐照灭菌，无环氧乙烷残留； 4、针尖外径：80-140um，角度30-35°； 5、无菌、细胞内毒素含量＜0.5EU/件； 6、单支无菌独立包装，供一次性使用。
17 | 辅助生殖显微操作管 | 1、具有有效的医疗器械注册证； 2、用于辅助生殖中颗粒细胞的剥离、卵母细胞或者胚胎样本转移； 3、由毛细针组成，使用聚碳酸酯制造，经辐照灭菌，无环氧乙烷残留； 4、针尖内径：130-280um； 5、无菌、细胞内毒素含量＜0.5EU/件； 6、无菌包装，供一次性使用。
18 | 辅助生殖用培养器皿 | 1、具有有效的医疗器械注册证； 2、用于辅助生殖中体外环境下的胚胎培养皿； 3、由皿盖和皿座组成，使用聚苯乙烯制造，经辐照灭菌，无环氧乙烷残留； 4、圆形培养皿，皿直径约35-40mm，能放到桌面培养箱； 5、无菌、细胞内毒素含量＜0.5EU/件； 6、无菌包装，供一次性使用。
19 | 辅助生殖用培养器皿 | 1、具有有效的医疗器械注册证； 2、用于辅助生殖中体外环境下的卵胞浆内单精子显微注射时的操作皿； 3、由皿盖和皿座组成，使用聚苯乙烯制造，经辐照灭菌，无环氧乙烷残留； 4、矮壁培养皿，皿高度约9.5mm； 5、无菌、细胞内毒素含量＜0.5EU/件； 6、无菌包装，供一次性使用。
20 | 辅助生殖用培养器皿 | 1、具有有效的医疗器械注册证； 2、用于辅助生殖中体外环境下的胚胎培养或卵胞浆内单精子显微注射时的脱颗粒细胞皿； 3、由皿盖和皿座组成，使用聚苯乙烯制造，经辐照灭菌，无环氧乙烷残留； 4、圆形培养皿，皿直径约55-60mm； 5、无菌、细胞内毒素含量＜0.5EU/件； 6、无菌包装，供一次性使用。
21 | 辅助生殖用培养器皿 | 1、具有有效的医疗器械注册证； 2、用于辅助生殖中胚胎移植； 3、由皿盖和皿座组成，使用聚苯乙烯制造，经辐照灭菌，无环氧乙烷残留； 4、中心孔培养皿，皿直径约55-60mm； 5、无菌、细胞内毒素含量＜0.5EU/件； 6、无菌包装，供一次性使用。
22 | 辅助生殖用培养器皿 | 1、具有有效的医疗器械注册证； 2、用于辅助生殖中体外环境下捡卵时的操作皿； 3、由皿盖和皿座组成，使用聚苯乙烯制造，经辐照灭菌，无环氧乙烷残留； 4、圆形培养皿，皿直径约95-100mm； 5、无菌、细胞内毒素含量＜0.5EU/件； 6、无菌包装，供一次性使用。
23 | 辅助生殖用培养器皿 | 1、具有有效的医疗器械注册证； 2、用于辅助生殖中体外环境下卵母细胞或者胚胎的玻璃化冷冻以及复苏操作皿； 3、由皿盖和皿座组成，使用聚苯乙烯制造，经辐照灭菌，无环氧乙烷残留； 4、四孔板培养皿； 5、无菌、细胞内毒素含量＜0.5EU/件； 6、无菌包装，供一次性使用。
24 | 胚胎移植导管 | 1、具有有效的医疗器械注册证； 2、与注射器配合，经阴道向子宫内转移经过体外受精（IVF）的胚胎或者受精卵用； 3、由引导管、移植管和选配的支撑芯组成，经辐照灭菌，无环氧乙烷残留； 4、无菌、细胞内毒素含量＜0.5EU/件； 5、无菌包装，供一次性使用。
25 | 一次性使用子宫内膜取样器 | 1、具有有效的医疗器械注册证； 2、用于子官内膜细胞或组织标本取样； 3、无菌独立包装，供一次性使用。